Специализированный прибор «ИВИС – К»

Для поиска витковых замыканий в катушках статора

для электродвигателей с рабочим напряжением до 10 киловольт.

Техническое описание

и инструкция пользования.

Новосибирск 2025 г.

Назначение.

Переносной прибор «ИВИС – К» предназначен для выявления короткозамкнутых витков катушки статора и испытании витковой изоляции в секционируемых катушечках статора электродвигателя как до укладки в статор, так и уложенных в статор перед распайкой схемы. Прибор позволяет определить местонахождение дефектной катушки в проверяемом статоре. В приборе заложен метод сравнения однотипных катушек между собой.

Технические характеристики.

- Форма испытательного напряжения                       -     импульсная.

- Частота следования импульсов                                 -    25 Гц.

- Испытательное напряжение регулируется            -    1000 – 12000 В.

- Чувствительность к дефектам витковой                 -   отклонение стрелки

изоляции по стрелочному индикатору                       на 80 – 100 % шкалы.

- Количество витков в контролируемых

катушках                                                                          -    5 – 16 витков.

- питание прибора сеть 50 Гц                                       -     220 В.

- Потребляемая мощность                                             -     200 Вт.

- Габариты прибора                                                         -    410*320 Н 300 мм.

- Масса не более                                                               -    20 кг.

Принцип действия.

Работа прибора основана на преобразовании высокого переменного напряжения в постоянное напряжение, а затем в импульсное. Напряжение импульсной формы через выходной трансформатор подаётся на испытуемую секционированную катушку.

Величина импульсного напряжения на выходе прибора регистрируется стрелочным киловольтметром.

Регистрация дефектов витковой изоляции в контролируемой катушке осуществляется стрелочным индикатором «Норма».

Описание конструкции.

Прибор «ИВИС – К» смонтирован в прямоугольном металлическом корпусе с ручками для перемещения. Внутри корпуса на диэлектрическом основании размещены: регулировочный трансформатор, повышающий трансформатор, высоковольтный выпрямитель, коммутатор, выходной трансформатор, трансформатор собственных нужд, схемы киловольтметра и индикатора дефекта (виткового замыкания).

Назначение органов управления.

Все органы управления прибора «ИВИС – К» расположены на лицевой панели см. рис. 1.

Цифровой индикатор подачи сетевого напряжения на прибор (3) должен загореться при включении сетевого выключателя (1) и показать напряжение сети.

Ручка (2) «V ВЫХ» предназначена для установки на объекте (катушки) необходимого напряжения по стрелочному (цифровому) киловольтметру (5), при этом тумблер «Высокое» должен быть включён.

Тумблер «Высокое» имеет три режима работы: в среднем положении высокое напряжение отключено, в нижнем положении «ВУ» (внутреннее управление) высокое напряжение постоянно включено, в верхнем положении «ДУ» (дистанционное управление) высокое напряжение включается через кнопку (13), которая установлена на изоляционной штанге (12).

Индикатор дефекта(виткового замыкания) (7), фиксирует состояние витковой изоляции, собран на базе стрелочного микроамперметра на 50 мка. Настройка индикатора дефекта осуществляется с помощью ручки (6) «Норма».

С учётом требований техники безопасности прибор «ИВИС – К» оснащён изоляционной штангой (12). Испытательное напряжение от прибора к испытуемой катушке подаётся гибким высоковольтным изолированным проводом. Указанный провод подключён к клемме (8) и наконечнику изоляционной штанги (14). Клемма (10) «Земля» установлена на лицевой панели и должна быть заземлена во время работы прибора. От прибора через спец. разъём (9) к ручке изоляционной штанги подходит двухжильный шнур для дистанционного включения высокого напряжения кнопкой (13).

Работа с прибором.

- Перед началом работы подключить заземление к прибору.

- Перед началом работы необходимо убедиться в исправности прибора, проведя внешний осмотр корпуса, органов управления.

- Установить прибор «ИВИС – К» на устойчивую поверхность рядом с статором КЭМ у которого необходимо испытать витковую изоляцию уложенных катушек.

- Заземлить прибор, статор КЭМ и по одному концу каждой из испытуемых катушек.

- Высоковольтный провод от клеммы (13) подсоединить к одной из испытуемых катушек с помощью изоляционной штанги (12).

- Ручку «V ВЫХ» установить в левое положение.

- Тумблер «Высокое» (4) установить в среднее положение.

- Вилку сетевого шнура (11) подключить к розетке сети 220 вольт.

- Включить сетевой выключатель (1), цифровой индикатор сети (3) должен загореться и показать напряжение сети.

- Прогреть прибор в течении 5 -7 минут.

- Убедится что подключено заземление к прибору

- Тумблер «Высокое» (4) перевести в нижнее положение «ВУ».

- Ручкой «V ВЫХ» (2) установить необходимое выходное напряжение на испытуемой катушке по стрелочному киловольтметру (4).

- Ручкой «Норма» (6) установить стрелку стрелочного индикатора (7) в положение  10 - 15 мка.

- Тумблер «Высокое» перевести в верхнее положение «ДУ».

- Испытание однотипных катушек в дальнейшем осуществляется с помощью кнопки (13), расположенной на изоляционной штанге. Если при испытании комплекта катушек встретится катушка с витковым замыканием, стрелка стрелочного индикатора отклонится в большую сторону к 50 мка.

- После окончания работ с прибором, необходимо все органы управления установить в исходное состояние. В последнюю очередь отключить заземление.

Требование к технике безопасности.

Для работы с прибором «ИВИС – К» допускаются испытатели КЭМ имеющие группу допуска по электробезопасности свыше 1000 вольт, ознакомившихся с настоящей инструкцией.

Перед включением прибора в сеть 220 вольт 50 герц подключить контур заземления к клемме заземления (10) установленной на лицевой панели прибора.

Провести внешний осмотр прибора.  Убедиться в целостности корпусной изоляции подводящих проводов, необходимо следить за укладкой сетевого шнура, прокладывать его в местах, исключающих механическое повреждение и плавления изоляции.

Проведение испытаний катушек КЭМ должно осуществляться на специально отведённом рабочем месте, куда ограничен доступ посторонних лиц.

Испытание катушек, не уложенных в статор КЭМ необходимо проводить на диэлектрическом основании или подставках, не имеющих металлических частей.

При аварийных ситуациях или замеченных неполадках в приборе: выключить сетевой выключатель (на лицевой панели) прибора; отсоединить шнур питание прибора от сети 220 вольт; информировать мастера участка о случившейся ситуации.

Работы, связанные с профилактикой или ремонтом прибора, разрешаются специалистам по Эл. установкам, имеющим группу допуска с выше 1000 вольт после полного ознакомления с электрической схемой и принципом действия прибора.

КЭМ- крупная электрическая машина –электродвигатель .

3            4           5                       6                        7                8

2                                                   ДУ

9

ВУ

1                V ВЫХ                                                                   Норма                                                  10

ИВИС - К

11

12              13

Рис. 1.

Прибор «ИВИС - К».

Поиск витковых замыканий в катушках статора

Материал к рекламе

Предприятие   ООО ПКФ «Спринт»  имеет возможность изготовить приборы для поиска витковых замыканий в обмотке статора и испытания витковой изоляции в секционированных катушек КЭМ, как до укладки в статор, так и уложенных в статор до распайки схемы. Прибор позволяет определить расположение дефектной катушки в контролируемом статоре.

Форма испытательного напряжения импульсная, регулируется от 1 до 12 киловольт на испытуемой катушке. В приборе заложен метод сравнения однотипных катушек между собой.

Технические характеристики.

- Форма испытательного напряжения                                    импульсная.

- Частота следования импульсов                                              25Гц.

- Испытательное напряжение регулируется                         1000 – 12000 В.

- Чувствительность к дефектам витковой изоляции

по стрелочному индикатору                                                    80% шкалы.

- Питание прибора сеть 50 Гц                                                     220 вольт

- Потребляемая мощность не более                                        200 ват.

- Габариты прибора                                                                       410*320 Н 300 мм.

- Масса не боле                                                                               20 кг.

Прибор смонтирован в прямоугольном металлическом корпусе с ручками для перемещения. Все органы управления прибора расположены на лицевой панели.          С учётом требований техники безопасности прибор оснащён изолированной штангой. Испытательное напряжение от прибора к испытуемой катушки подаётся гибким изолированным высоковольтным проводом.

В комплектацию прибора входит: техническое описание, инструкция пользования, высоковольтная штанга, провод заземления 1,5м.

Гарантия на прибор 12 месяцев.